Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

###### Diretoria de Compras e Serviços

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

# Objeto

Contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos Hospitalares do tipo menor Preço.

# Objetivo da Contratação

Aquisição de Equipamentos Hospitalares para atender as necessidades do Hospital Universitário João de Barros Barreto.

# Justificativa

Atender às necessidades do Hospital Universitário João de Barros Barreto em ações de combate à pandemia do novo coronovírus.

# Valor Total Estimado da Contratação

O valor total estimado do contrato é R$ 282.320,00

# Especificação e quantidade dos materiais

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOES EQUIPAMENTOS | UND | QTD | P. UNIT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAQUINA DE HEMODIÁLISE CONTINUA Sistema Integrado de gerenciamento de fluido, indicado no tratamento do paciente portador de Lesão Renal Aguda, internado em Unidade de Terapia Intensiva. Realiza todas as Terapias Contínuas Lentas e Troca Terapêutica de Plasma, sem a necessidade de rede hidráulica na Unidade, sendo todo o volu-me de soluções e efluente controlado através de um sistema exclusivo de 4 balanças independentes e precisas. Dimensões físicas: Altura: 163 cm, Largura: 49 cm, Profundidade: 40 cm, Área da base: 70 x 70 cm, Peso: aproximadamente 78 kg. Taxas de velocidade de fluxo: Precisão:  10% Sangue: 10 a 450 ml/min Escala: Intervalos de 2 a 10 ml/min Solução de reposição: 0 a 8000 ml/h* Escala: Intervalos de 10 a 50 ml/min Solução de Diálise: 0 a 8000 ml/h* Escala: Intervalos de 50 a 50 ml/mim Solução pré-bomba/anKcoagulante: 0 a 4000 ml/h* Escala: Intervalos de 2 a 50 ml/h Remoção de fluído do paciente: 0 a 2000 ml/h* Escala: Passos de 10 em 10 ml/min, Remoção de efluente: 0 a 10.000 ml/h * Reposição + Dialisado + PBS + Remoção de Fluido  10.000 ml/h Certificado Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA dentro do prazo de validade MARCAS DE REFERÊNCIA: BAXTER – PRISMAFLEX, FRESENIUS E B- BRAUN SIPAC: 5208000000993 | UND | 1 | 73.320,00 | 73.320,00 |
| 2 | MÁQUINA HEMODIÁLISE DE PROPORÇÃO (BPM/OCM/CDS) Aparelho indicado para tratamento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais para terapia de substituição renal;Painel com monitor LCD com tela colorida;Funcionamento controlado por microprocessador; Sistema volumétrico para mistura da solução de diálise e controle de ultrafiltração; Fluxo variável de dialisato entre 300ml/min a 800ml/min; Operação com acetato e bicarbonato liquida, com capacidade operacional para uso de bicarbonato em pó. Variações de proporção de acetato e bicarbonato nos padrões 1:34 ou 1:44; Variação do fluxo do dialisato pelo fluxo de sangue efetivo; Uso de filtros de purificação do dialisato; Bomba de infusão de Heparina, programável, para uso com seringas comerciais; Rolete de bomba de sangue com fluxo e calibre de linha arterial regulável digitalmente, após sua inserção; Capacidade de operar com dialisadores de alto e baixo fluxo com conexões universais e linhas de sangue que atenda pacientes neonatais, pediátricos e adultos; Monitor automático e não-invasivo para verificação da pressão arterial com limites máximos e mínimos para: pressão sistólica, diastólica, pressão média e pulso, programável; Monitoração, em tempo real, da medida de ktv, clearance de uréia e sódio plasmático; Variação do nível de sódio e ultrafiltração com programação de perfis pré-definidos; Indicação visual de gráficos, ajustes, alarmes, dados numéricos e parâmetros da diálise; Monitorar temperatura, pressão transmembrana, pressão arterial, pressão venosa, condutividade, fluxo de banho e fluxo efetivo de sangue; Auto check (auto teste) de todas as funções da máquina, com bloqueio para situações anormais; Sistema de desinfecção totalmente automatizado e com inicio pré-programado; Detector de bolhas de ar por ultra-som, com bloqueio da linha venosa; Monitorização e alarme com detector de vazamentos de sangue, com bloqueio de bomba de sangue e “by-pass”; Sistema de “by-pass” automático e manual para alteração anormal do banho (condutividade e temperatura); Dispositivo ou sistema de bloqueio que impeça o uso de soluções não específicas para o modo de diálise programado; Redução automática da taxa de ultrafiltração quando houver parada da bomba de sangue ou manual em caso de emergência; Proteção contra operação de diálise quando em modo desinfecção e contra operação de desinfecção quando em modo diálise; Com possibilidade para punção única e diálise seqüencial automatizada; Bateria interna recarregável para a falta de energia; Operar preferencialmente em rede elétrica de 220 Volts e obrigatoriamente na freqüência da rede elétrica de 60 Hz (sessenta Hertz). Certificado Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA dentro do prazo de validade MARCAS DE REFERÊNCIA: FRESENIUS E B- BRAUN SIPAC: 5208000000994 | UND | 3 | 60.300,00 | 180.900,00 |
| 3 | OSMOSE PORTÁTIL REVERSA Purificador de Água para Diálise. CARACTERÍSTICAS Estrutura de aço inox AISI 304 e gabinete em aço inox AISI 304 com capas externas em plástico ABS com acabamento polido. Movimentação Quatro rodízios de 4” próprios para equipamentos médicos, sendo os dois traseiros com freio. Acessibilidade Filtros instalados dentro do equipamento com acesso à parte interna por porta e fechadura dotada de chave Produz água purificada que atende aos padrões estabelecidos por lei nas portarias que dispõem sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise; Opera sob pressão nula de alimentação de água. Capacidade de produção de 120 litros/hora de água purificada em uma temperatura de 25 C Pressão de saída do permeado mínima de 20 PSI e máxima de 60 PSI. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Osmose Reversa Portátil PURA-1 Conexões de entrada de água, rejeito e saída para máquina de hemodiálise tipo “engate rápido” em aço inox AISI 304; • Mangueiras de alimentação, saída de permeado e saida de rejeito com 3 metros de comprimento cada e com conexões tipo “Hansen”acoplada as extremidades. Pré -Tratamento • Filtro de Partículas em Polipropileno, com 10” de altura e 2,5” de diâmetro. Grau de filtração de 5 micra, acomodado em uma carcaça de acrílico translú-cido; • Filtro de Carvão Ativado com 10” de altura e 2,5” de diâmetro. Grau de filtração de 5 micra, tipo “Carbon Block”, acomodado em uma carcaça de acrílico translúcido; • Filtro de Partículas em Polipropileno, com 10” de altura e 2,5” de diâmetro. Grau de filtração de 1 micra, acomodado em uma carcaça de acrílico translúcida (Opcionalmente instalado a pedido do cliente); • Membrana de osmose reversa do tipo TFC, em forma de espiral, fabricada em poliamida, com taxa de rejeição salina mínima de 99,2% e pressão de operação máxima de 300 psi, acomodada em um Vaso de Pressão de aço inox AISI 304; Bombas de pressurização • Duas bombas com diafragma e capacidade de operação sob pressão nula. Esterilizador: Esterilizador ultravioleta com carcaça em aço inox AISI 30, instalado após a membrana de osmose reversa na linha do permeado Medições • medidor de condutividade com compensação automática de temperatura, instalado após a membrana de osmose reversa, na linha do permeado; Medidor de pressão digital instalado na linha do permeado, informa o display do equipamento a pressão Online da água de saída; Medidor de pressão digital instalado na alimentação da membrana da osmose reversa, informa a pressão online diretamente no display do equipamento. Manômetro em aço inox 304 e visor “Safety Glass” preenchido com glicerina. Indica a pressão de alimentação da água na entrada do equipamento; Válvulo reguladora em inox 304, regula a vazão do permeado/rejeito; Válvula Solenoide de entrada de água e de auto- flush Horímetro não zerável Visor Display em cristal líquido (LCD) retroiluminada Sinalizadores Luz de Status do equipamento ilumina na cor verde quando operando em condições normal, ou vermelho em condição de alarme Sinalização sonora: indica alarmes e advertências do equipamento Recursos Adicionais Verificacao de quantidade de substituições dos filtros do equipamento Verificação de tempo médio de uso dos filtros Verificação do tempo médio entre ciclos de desinfecção Verificação do tempo médio entre os ciclos de lavagem química; O equipamento automaticamente recircular internamente o permeado en-quanto a máquina de hemodiálise não estiver utilizando. Programas Produzir Desinfecção automática, com opção de acido peracético ou metabissulfito de sódio; Lavagem química- alcalina ou alcalina +acida; Troca de filtros; Alarmes Condutividade Alta Falta de água Pressão alta Falta de produto químico Máquina com produto químico- enxague requerido; Lembrete de troca do filtro de partícula Lembrete de troca do filtro de carvão ativado Lembrete de troca da membrana de osmose reversa; Lembrete de troca da lâmpada ultravioleta Lembrete de realização da lavagem-química Lembrete de realização da desinfecção Sistema elétrico Alimentação 110-230 Vac 60Hz Comutação bivolt automática. Potencia 350 VA Certificado Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA dentro do prazo de validade MARCAS DE REFERÊNCIA: PURA 1 E IPABRAS SIPAC: 5208000000995 | UND | 1 | 28.100,00 | 28.100,00 |

# Prazo de garantia

Mínima de 1 (um) ano contra defeitos e/ou vícios de fabricação, conforme Código de Defesa do Consumidor CDC, contado a partir da data da entrega, com atendimento on site.

# Assistência Técnica de Garantia

A empresa vencedora deverá prestar assistência técnica “on-site” por meios próprios ou por intermédio de empresa credenciada, a fim de manter em perfeita condição de uso, sem ônus adicionais para a contratante, disponibilizando “Central de Atendimento” para abertura de chamado de Assistência Técnica, em horário comercial (08h às 18h), indicando os telefones de contato.

# Montagem e Treinamento

A empresa vencedora será responsável pela instalação do equipamento e treinamento da equipe assistencial da contratante.

# Local e Prazo de entrega

O objeto do contrato deverá ser entregue em embalagem original de fábrica, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, no Hospital Universitário João de Barros Barreto - Endereço: Rua dos Mundurucus, 4487 - Guamá, Belém - PA, 66073-000, no horário de 08:00 às 14:00 e das 14:00 às 16:00, no prazo de entrega de no máximo 30 (trinta) dias.

# Condições gerais

Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a especificação e unidade de fornecimento dos materiais constantes neste Anexo I, indicando expressamente marca/fabricante e modelo do(s) produto (s).

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da contratação é aquela prevista na legislação em vigor.

Responsável pela demanda, Prof Lucas Acatauassu (lucas.acatauassu@icloud.com / lucas.acatauassu@gmail.com), fone: (091) 9 9116-5566.